2025年遂溪县残疾人基本辅助器具

采购物品技术参数要求

序号	辅具名称	技术参数要求
1	电动轮椅	1、车架选用高强度特种铝型材焊接而成;具有强度高;重量轻的特性.表面经喷涂处理后具有不掉色，抗老化、不生锈的功能。

2、靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。

3、前万向轮选用8寸PU加厚耐磨轮，12寸加厚后轮;减震性能卓越。

4、本车型采用稀土介质和倾角电刷超小型功能电机，具有一次性充电可行走30KM路程。

5、将小型功能电机安装在轮的左右车轮上，简化电动轮椅的繁杂机构。及采用分组式电池，放轮椅两侧,所以可简易折叠车架、可折靠背把手管，方便携带出行，且能节省占用空间位置。

6、采用进口直流电机,国产控制器可变换时速：1-6km/h,可显示量，可任意360度转向，可故障报警。

7、充电器采用铝合金外壳，具有易散热的特点，可自动转换电压：110-230V，并可任选插头制式。具有操作方便、结构可靠的优点。
2	普通轮椅	1、车架采用高强度A3钢焊接而成，经电镀抗老化，防锈能力强。

2、靠背角度完全按人体腰部生理弯曲度来设计，为人体提供最佳支撑。

3、肘节式刹车快捷方便、安全。

4、脚踏板采用偏心装置锁紧，方便进行高度调节.

6、加厚海绵软座垫，还可以进行折叠。即柔软又节省空间。

5、可折叠式车型方便携带出行，且能节省占用空间位置.

6、座靠垫采用人造皮革料,并且内套加帆布进行加牢加固,不仅淡雅美观且耐用、 防湿，让使用者倍感舒适、安心。

7、耐磨8寸PVC万向前轮;24寸实心胎后轮;减震性能卓越.
3	四脚拐杖	1、铝合金材质，静电电喷/干涂表面处理；2、握手、支撑脚垫PVC材料，表面光滑，无刺，底盘及四脚合金钢材质；3、最大高度93cm，最低高度67cm，可调节高度；4、22mm铝合金支杆，壁厚1.2mm。
4	护理床	规格：2165×940×455（mm）

1．床头床尾板：采用优质ABS强化塑料一次性注塑成型，弧线形欧式款设计，线条美观大方，中间带颜色装饰贴纸，床头床尾板采用挂钩式锁定装置，稳定可靠，快速拆卸，可兼作CPR急救，满足临床需求；床尾板外侧有病人信息卡插槽。

2．摇手：双组摇手，隐藏式设计，牢固灵活，无噪音，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位升降。

3．螺杆：摇杆传动升降系统：“丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构”，无塑料结构，耐磨、抗压、寿命长，加装双向到位无极限保护装置、增强使用寿命和安全性能。保证使用省力、摇动顺畅，并有到位保护功能。

4．调节范围：背部倾斜度≥65º，腿部倾斜度≥30º，床体承载重量≥200kg。

5.护栏：①、钢质加强型弯管护栏，壁管∮19*1.5，管长454mm,可收缩平放，总长1470mm，D型扶手，6支圆型支柱，锌铝合金手柄，整体牢固，使用寿命长；②、单式按键快速定位保险开关，操作简单；③、铝合金部份采用电泳着色，强化处理。④、护栏旋下时，略低于床垫，防止床垫移位，且具有防夹手功能，整体结构合理、坚固耐用。

6．床板：采用优质冷轧钢板，有防滑功能，整床承载力度高，造型美观。

7.床板连接件：采用高强度优质金属连接，坚实、耐磨，方便拆卸消毒。

8.点滴架插座：床边具备四个点滴架插孔和六个引流挂钩，点滴架不使用时可放置于引流挂钩内，引流挂钩同时可放置引流袋，尿袋等物。

9．脚轮：5寸全包脚轮，超级聚氨酯，静音耐磨、移动平稳、带刹车装置，稳定性好。

10．床上输液架：采用手控伸缩双段设计，可调节高度1000mm～1600mm，操作灵活，不锈钢材料、轻巧、对称式回钩以满足临床需要。

11.床垫：厚度70mm，长宽根据病床大小匹配。外套面料采用防水透气、耐磨帆布。内褥为4CM高密度海绵+2CM椰棕，使用舒适，久用弹力依旧。床垫两侧设多个透气孔，透气防褥疮。床垫外套易清洁，带拉链，可拆洗及消毒。

五、材质：床框采用国标方管60×30×1.5(mm)焊接 ，床体各部连接根据人体力学设计，支点位置准确、焊接牢固，各部连动装置活动自如，无噪音。

六、床体表面处理：涂料有抗菌、防霉作用（有权威机构检测报告），属于新世纪绿色健康环保产品。说明：具体经过除油、除锈，防锈，二次磷化，静电喷涂电焗处理，表面光洁亮丽，经测试，附着力全部达到一级，不脱落，不生锈。

七、采用机器人焊接，所焊出的焊缝基本上消除了焊缝的气孔，焊接质量稳定（机器人焊接比传统人工焊接使用寿命长三倍以上）。

5	肘拐	1、主杆铝合金材质，静电电喷/干涂表面处理，握手、支撑脚垫PVC材料，表面光滑，无刺；2、最大高度115cm，最低高度83cm，肘与抓杆、抓杆与地面高度可调节；3、22mm铝合金支杆，壁厚1.2mm。
6	光学助视器	手持式放大镜：1、镜片为聚树脂材质，手柄杆为PVC材料，可折叠，小巧轻便，携带方便、适用性强；2、有小电池作辅助灯光。

眼镜式光学放大镜：1、镜片为聚树脂材质，镜框为PVC材料，可折叠。2、眼镜式放大镜分为：单光眼镜、双光眼镜、半截眼镜和刻装在眼镜上的单光放大镜。

立式光学放大镜：1、镜片为聚树脂材质，框架、支脚为PVC材料，可以站立放置在桌面上；2、有内置光源，有的无内置光源。
7	助听器	1、17个独立调节通道和频段数一致；2、双麦克风技术；3、聆听程序设置≥7个；4、全数字信号耳背式助听器；5、自动声反馈抑制功能；6、数据存储及分析系统；5、饱和声压级≥136dBSPL（IEC118-7 2cc耦合腔）；8、满档声增益≥75dB ；9、频率范围：至少在200-6800Hz之间；10、总谐波失真≤1.2%；11、等效输入噪声≤14dB；12、电感灵敏度≥125dB；13、电流量≤1.2mA；14、低电压提示功能；15、兼容FM系统； 16、无线通讯系统功能；17、AI双耳智能融合系统；18、纳米涂层技术，IP68防水等级；19、内置测听功能；20、 无线编程功能；21、智能多维自适应方向性系统；21、智能多维自适应方向性系统；21、智能多维自适应方向性系统；23、耳鸣管理功能；24、开机智能延迟功能；25、实景声场环绕系统；26、支持MFI功能；27、风噪声及突发噪声抑制功能；28、言语信号增强功能。